| Название аппарата |  |  | Magnetom С! (0,35 Т) | "APERTO" (0,4 T) | SIGNA OVATION (0,35 T) | PANORAMA HFO R 2,5 (1,0 T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фирма-производитель оборудования |  |  | Siemens AG, Medical Solutions Group | "Hitachi Medical Corp." ЯПОНИЯ. | General Electric Medical Systems | Philips Medical Systems |
| Наименование по пунктам ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование: магнитно- резонансный томограф. |  |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Наличие Сертификата производителя ISO 9001. |  |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Сертификат безопасности СЕ. |  |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Магнит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | постоянный |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Сверхпроводящий | 0 |
| Магнит открытого типа | наличие | * | Да | 3 | Да | 3 | Да | 3 | Да | 3 |
| Напряжённость поля, не менее | 0,35 Т | ** | Да (0,35 Т) | 2 | Да (0,4Т) | 2 | Да (0,35 Т) | 2 | Да (1,0 Т) | 2 |
| Однородность поля(в сфере более 35 см) | не более +/-4 ррт | ** | Да | 2 | Да | 2 | Да | 2 | Да | 2 |
| Автоматическое шиммирование поля после размещения нового пациента | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Величина апертуры по вертикали | не менее 38 см |  | Да (41 см) | 1 | Да (38 см) | 1 | Да (42 см) | 1 | Да (45 см) | 1 |
| Время оптимизации гомогенности магнитного поля по всем осям | не более 30 сек |  | Да (20 сек) | 1 | Да (30 сек) | 1 | Да (30 сек) | 1 | Да | 1 |
| Вес магнита в рабочем состоянии | не более 16т |  | Да (16 т) | 1 | Да (13,3 т) | 1 | Нет (19,2 т) | 0,83 | Да (8,5 т) | 1 |
| Ширина полюса магнита | не более 150 см |  | Да (137 см) | 1 | Нет (151,5см) | 0,99009901 | Да (142 см) | 1 | Нет (160 см) | 0,9375 |
| Система экранирования (шилдинг) | активная |  | Да | 1 | Да | 1 | Нет (пассивная) | 0 | Да | 1 |
| Граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита: | не более, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вверх/вниз (по оси X) | 2,2 |  | Нет (2,6 м) | 0,846153846 | Нет (2,5/2,0 м) | 0,88 | Нет (2,4 м) | 0,92 | Да (2,0 м) | 1 |
| лево/право (по оси Y) | 2,5 |  | Нет (2,9 м) | 0,862068966 | Да (1,8/2,1м) | 1 | Да (2,5 м) | 1 | Да (2,0 м) | 1 |
| вперёд/назад (по оси Z) | 2,2 |  | Да (2,2 м) | 1 | Да (1,8 м) | 1 | Нет (2,5 м) | 0,88 | Да (1,3 м) | 1 |
| Максимальная амплитуда градиента (по каждой из осей) при максимальной скорости нарастания амплитуды до максимума | не менее 22 мТ/м | * | Да (24 мТ/м) | 3 | Да (22 мТ/м) | 3 | Нет (19мТ/м) | 2,59 | Да (26 мТ/м) | 3 |
| Максимальная эффективная амплитуда градиента при максимальной скорости нарастания амплитуды до максимума | не менее 39 мТ/М |  | Да (39 мТ/М) | 1 | Нет (37 мТ/М) | 0,948717949 | Нет | 0 | Да (45 мТ/М) | 1 |
| Максимальная скорость нарастания амплитуды до максимума градиента (по каждой из осей) | не менее | * | Да | 3 | Да | 3 | Нет | 2,51 | Да | 3 |
|  | 55 мТ/м/сек |  | (55 мТ/м/сек) |  | (55 мТ/М/сек) |  | (46 мТ/М/сек) |  | (80 мТ/М/сек) |  |
| Максимальная эффективная скорость нарастания амплитуды до максимума градиента | не менее 95 |  | Нет (92,5 | 0,97 | Нет | 0,979 | Нет | 0 | Да | 1 |
|  | мТ/М/сек |  | мТ/М/сек) |  | (93 мТ/М/сек) |  |  |  | (122 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мТ/М/сек) |  |
| Рабочий цикл в реальном времени 100% | да | * | Да | 3 | Да | 3 | Да | 3 | Да | 3 |
| Полностью цифровая с мощностью усилителя | не менее 3,0 кВт | * | Нет (2,5 кВт) | 2,5 | Да (5 кВт) | 3 | Да (6 кВт) | 3 | Да (10 кВт) | 3 |
| Количество каналов | не менее 4 |  | Да (4) | 1 | Да (4) | 1 | Да (4) | 1 | Да (8) | 1 |
| Уровень шума | не более 0,3 дБ |  | Да (0,3 дБ) | 1 | Да (0,3 дБ) | 1 | Да (0,3 дБ) | 1 | Да (<0,3 дБ) | 1 |
| Оперативная память | не менее 2 Гб |  | Да 3 Гб | 1 | Да 2 Гб | 1 | Да 4Гб | 1 | Да | 1 |
| Накопитель на DVD RAM с возможностью архивирования в формате DICOM | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Мультимодальный интерфейс пользователя | да | ** | Да | 2 | Нет | 0 | Да | 2 | Да | 2 |
| Количество изображений на жёстком диске | не менее 50 000 |  | Да 110000 | 1 | Нет 25000 | 0,5 | Да 400000 | 1 | Да | 1 |
| Время реконструкции изображения 256x256 при двухмерном преобразовании Фурье | не более 0,05 сек | ** | Да (0,0028 сек) | 2 | Да (0,05 сек) | 2 | Да (0,002) | 2 | Да | 2 |
| Технология интегрированного сбора данных с увеличением производительности, разрешения и автоматической калибровкой | наличие |  | Да | 1 | Нет | 0 | Нет | 0 | Да | 1 |
| Максимальная неинтерполированная матрица сканирования | 512x512 | ** | Да (512x512) | 2 |  |  | Да (512x512) | 2 |  |  |
|  | 1024x1024 | * |  |  | Да (1024 х 512) | 2,5 |  |  | Да (1024 х 1024) | 3 |
| Возможность дистанционной диагностики | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Возможность параллельного сканирования и реконструкции (при всех режимах сканирования) | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Монитор для изображений и ввода данных | цветной с плоским экраном, диагональ не менее 19", разрешение не менее 1280x1024 |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да (23") | 1 |
| Программное обеспечение и последовательности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандартные программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спин-эхо (включая мульти-эхо), Градиентное эхо, Восстановление инверсии, Определение отношения вода-жир | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Программы с сокращённым временем сканирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбо спин-эхо, турбо полевое (градиентное) эхо | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Сверхбыстрые методики сбора данных и воспроизведения изображений в реальном масштабе времени (методики эхоплоскостного воспроизведения изображений) | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Методики для быстрого сканирования, увеличения протяженности и разрешения во всех областях тела | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Нет | 0 | Да | 1 |
| Методики для 3D визуализации с высоким изотропным разрешением | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Поддержка технологии сканирования на основе имеющихся DICOM изображений | да | ** | Да | 2 | Нет | 0 | Нет | 0 | Да | 2 |
| Максимальное количество срезов при двухмерном сборе данных и матрице 256x256 | не менее 128 |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Максимальное количество срезов при трёхмерном сборе данных и матрице 256x256 | не менее 512 |  | Да | 1 | Да | 1 | Нет (128) | 0,25 | Да | 1 |
| Методики подавления артефактов и сигналов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика подавления сигналов от жировой ткани Диксона | да | ** | Да | 2 | Да | 2 | Да | 2 | Да | 2 |
| Подавление артефактов от дыхания | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Подавление сигналов от тока жидкости без увеличения продолжительности обследования | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Мониторинг ЭКГ, пульса и дыхания с графическим отображением. Синхронизация по ЭКГ | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Выделение сигналов от венозного/артериального кровотока | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Педиатрический пакет | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Ортопедические программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ортопедический пакет | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Скриниговые программы (обследования всего тела); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пакет для обследования всего тела с алгоритмом коррекции движения (без задержки дыхания) | да | ** | Да | 2 | Да | 2 | Нет | 0 | Да | 2 |
| Онкологические программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Онкологический пакет |  |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Ангиопрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безконтрастная МРА и венография (2D/3D) | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Программа для проведения анатомических, морфологичес-ких и функциональных исследований | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Комбинация катушек для полного исследования ЦНС (Голова + весь позвоночник) без изменения положения пациента | не менее 4-х | * | Да | 3 | Нет | 0 | Да | 3 | Да | 3 |
| МР-миелография | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Программа для проведения диффузионных исследований | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Программа для проведения перфузионных исследований | да |  | Да | 1 | Нет (в перспективе) | 0 | Да | 1 | Да | 1 |
| Программа для отображения, анализа и сохранения изображения позвоночного столба целиком (для полного исследования ЦНС) | да |  | Да | 1 | Нет | 0 | Да | 1 | Да | 1 |
| Максимальная протяженность анатомического покрытия за одно МР исследование при однократной укладке пациента и без переустановки приемных катушек | не менее 400 мм |  | Да 1000 мм | 1 | Нет, 350 мм | 0,875 | Да 420 мм | 1 | Да | 1 |
| Стол пациента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный вес пациента | не менее 200 кг |  | Да (200 кг) | 1 | Да (225 кг) | 1 | Да (227 кг) | 1 | Да | 1 |
| Возможность укладки пациента вне магнита | да | ** | Да | 2 | Да | 2 | Нет | 0 | Да | 2 |
| Набор РЧ-катушек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможность одновременного подключения и использования катушек | не менее 4 | * | Да | 3 | Нет (1 катушка) | 0,75 | Да | 3 | Да | 3 |
| Одновременное использование элементов катушек | не менее 4 | * | Да 16 | 3 | Да 4 | 3 | Да 16 | 3 | Да | 3 |
| Катушка для тела и позвоночника большая | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Катушка для головы | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Катушка кольцевая общего применения, средняя | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Катушка кольцевая общего применения, большая | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Катушка для конечностей, большая | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник бесперебойного питания для всей системы | да |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Дополнительная русифицированная рабочая станция с 3D обработкой и возможностями создания радиологической информационной системы на основе использования протокола DICOM 3.0. | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Нет (не русифицированная) | 0 | Нет (не русифицированная) | 0 |
| ЖК монитор не менее | 19 дюймов |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Принтер лазерный | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Источник бесперебойного питания | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Требования к специализированному программному обеспечению для обработки изображений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимодальный и единый для всех систем медицинской визуализации интерфейс пользователя, позволяющий принимать изображения с других систем медицинской визуализации и манипулировать ими в процессе проведения исследований. | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Просмотр и анализ медицинских изображений в различных режимах, в том числе с одновременной визуализацией выбранных изображений различных серий. | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| MPR-реконструкция изображений по заданным профилям. | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| 3-х мерная визуализация выбранной серии изображений | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Экспорт изображений в различные форматы: DICOM, BMP, JPG, TIFF, AVI. | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Запись результатов исследований на DVD/CD диск одновременно с русифицированной программой просмотра, обеспечивающей полнофункциональный просмотр, анализ и обработку изображений. | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Документирование результатов исследований на лазерном или DICOM принтере с формированием проекта печати. | наличие |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Система кондиционирования воздуха, экран Фарадея | да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Специальные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система охлаждения | без применения хладагента | * | Вода | 3 | Воздух | 3 | Воздух | 3 | Гелий | 0 |
| Требование к электропитанию | однофазное | ** | Нет (3 фазы) | 1,3 | Да (1 фаза) | 2 | Нет (3 фазы) | 1,3 | Нет (3 фазы) | 1,3 |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие стандартам электробезопасности. |  |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Среднее потребление электроэнергии до 5 кВт. |  |  | Нет (8 кВт) | 0,625 | Да (3 кВт) | 1 | Нет (9 кВт) | 0,555555556 | Нет (17 кВт) | 0,294117647 |
| Площадь помещений для установки не более 35 кв.м. |  |  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Нет (40 кв.м.) | 0,875 |